**加压器技术参数**

电压：AC200V-240V,50/60Hz;

▲功率：80W:

压力调节：0-250mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；

▲流量调节：0-2200ml/ min ;

显示窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量；

工作模式：恒流／脉冲；

报警方式：声光报警；

▲配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌；

使用范围：用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等手术的液体灌注。

注：“▲ ”为重要参数项