设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔内窥镜及配套手术器械（操作） | ø4mm GQJ-III型 | 宫腔内窥镜（Ф4/0°）、宫腔内窥镜（Ф4/30°）: 视向角 0° 30° 视场角:≥60° 工作长度:302mm 插入部分最大宽度:Φ4mm 粗糙度:≤0.8um 角分辨率:3.15C/(°) 有效景深范围:3-100mm 视场质量:清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线 颜色分辨能力和色还原性:显色指数≥93 单位相对畸变:Uv≤2％ 目镜罩:φ31.75±0.10mm 直径：4mm 工作长度：208mm 插入部分最大宽度：Fr20 器械插入最大宽度：Φ2 内窥镜插入最大宽度：Φ4 各部位粗糙度:≤0.8um 工作通道：2*水阀通道 1*内窥镜通道 1*器械通道 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 灭菌：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 配合后锁止可靠，锁止后密封良好，渗水1分钟内渗水不超过5滴，各通水阀旋转灵活，通水阀及连接部位密封良好，在1分钟中渗水不多于5滴。配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 钳： 工作长度：340mm 插入部分最大宽度：Φ1.6mm（5Fr） 耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 灭菌:压力蒸气灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 使用性能:配合后锁止可靠。 插入轻松自如、拆卸方便。 器械的外表面光滑，杆和管部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 钳头开闭灵活，无卡滞现象，钳头部夹持力应不小于15N。 钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。 |
| 2 | 宫腔内窥镜及配套手术器械（检查） | ø4mm GQJ-I型 | 内窥镜： 直径：4mm ，工作长度：302mm 视向角：30° 视场角：60° 视场中心角分辨率：3.15 C/(°) 有效景深：3-100mm 内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 检查镜镜鞘 工作长度：198mmm 插入部分最大宽度：Φ5.8mm 工作通道：2*水阀通道 1*内窥镜通道 配合后锁止可靠，锁止后密封良好，渗水1分钟内渗水不超过5滴，各通水阀旋转灵活，通水阀及连接部位密封良好，在1分钟中渗水不多于5滴。配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 导光束： L(工作长度)1800mm 光缆入光面和出光面光洁、平整，无缺口，外表面光滑，无峰棱、毛刺、裂痕等，入光面端与说明书规定的冷光源配接时，插入、退出配合良好，出光面端与说明书规定的内窥镜配时螺纹旋接良好，不会出现过盈或滑牙现象。导光束（照明光缆）无论在短暂压扁、扭转、拉伸等状态下，其透光率不小于原始状态下的95%，以保证手术时正常照明。最小可弯曲半径为5cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲半径试验后，其光透过性能应不小于光缆在原始状态下的90%。 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥92 单位相对畸变：Uv≤2.5％ |