干扰电治疗仪技术参数性能描述

一、概述

干扰电治疗仪是将三路中频电流交叉地输入机体，在体内形成三维的立体干扰场。同时对三路电流进行低频幅度调制，从而获得多部位、不同方向、角度和形状的动态刺激效应。在体内形成的低频干扰内生电流，可以抑制感觉神经，同时促使毛细血管与动脉扩张，局部血液循环的改变有利于炎症渗出液，水肿的吸收。治疗仪除能有效缓解疼痛，同时能迅速消除由于疼痛或运动形成的疲劳损伤。

- 技术参数

1、 中频指标：中频载波频率：2KHz-5KHz±10%

2、干涉指标：

干涉频率频偏范围：±180Hz；调制频率范围为0Hz-120Hz；

干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；5种可选。

调制调节：巴斯特；0%；25%；50%；75%；100%；

扫引时间：0；15S；30S；60S；误差范围为≤±1s。

向量调节：OFF、1、2、3、4、5秒可选仪器中体现，（动态节律范围为3S—15S，误

差范围为±1s）

治疗模式：低、中、高、广域、低高，共5种模式可选。

3、吸引指标：

吸引模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动（15-30-60）；5种可选。

★ 吸引压：0mmHg～300mmHg；步进30mmHg。

★4、输出强度：电疗范围：0级～255级,分级可调；电疗调节时，输出强度随级数增加而增加，且每级增量不超过1mA或1V。在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过100mA。仪器在500Ω电阻负载下最大输出电压峰值为50V。

5、治疗时间：0min～100min，独立可调。最大误差±1min。

6、仪器加热输出达到稳态后，顶盘的温度应为45℃±5℃；

7、输出功率：500VA±37VA。

8、正常工作条件：环境温度范围：5℃～40℃；相对湿度范围：≤80%；

大气压力范围：86.0KPa～106.0KPa；电源：a.c 220V±22V、50Hz±1Hz；预热时间：2min。

9、治疗波形：正弦波

10、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

★11、输出路数：两路三维输出通道，12个吸附碗,可同时治疗两人。

12、产品要求：产品获得计算机软件著作权登记证书，CMD认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书。

三、适应症：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。