心电监护仪技术参数

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- 监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，配置ETCO2参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、AG、C.O.等参数。

- 便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

- ≥12.1英寸高清触摸屏，触控操作。

- 整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。

- 固定式提手，提动时稳固安全。

- ▲右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。

- ▲双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- ▲心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别，直流偏置电压可达±750mV，具有≥26种心律失常分析功能。

- 具有ECG全屏级联功能。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- ▲血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），具有PI灌注指数显示，范围0.02-20%。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 支持手写中文输入。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。

- 具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。

- 具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。

- 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。

- 可接入护士呼叫系统，支持USB软件升级、数据导出，支持外接显示器，支持有线、无线网络的连接同品牌病人监护仪、胎儿监护仪、遥测监护仪多达128台中央监护系统。