**除颤仪技术要求**

除颤模式： AED、手动、同步心电转复三种除颤模式

除颤能量： 1-360焦耳，19档可选

除颤手柄： 成人/儿童一体化除颤电极板

除颤波形： 低能量双相方波

充电时间： 最高能量时冲段小于6秒

导联选择： 3导联，可选配5、12导联

除颤次数： 电池能支持最大能量连续除颤≥300次。

低电量报警 ： 低电量报警后可进行100次最高能量除颤放电,保证使用安全。

监护时间 ：电池能支持连续监护时间≥13小时。

电池类型： 通用型高能量锂电池，能随时采购更换,方便使用。信息传输： 具备红外端口,可将数据传输至个人电脑进行分析和存档。

管理系统：具备适用于个人电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图、除颤能量等数据。