环氧乙烷快速生物阅读器技术参数

- 培养温度为37±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕能有显示为阳性结果标识和显示阴性结果标识。

- 开始培养至生物培养出结果的时间≤3小时。

- 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

- 含有10个以上培养孔，配有与机身一体的棕色防尘罩。

- 屏幕尺寸为≥7英寸，分辨率≥800×480，像素≥256万色TFT显示屏。

- 输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。

- 断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

- 培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。

- 可定制带追溯功能的阅读器接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

- 阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于环氧乙烷灭菌方式的生物监测。