封口机技术参数

- 主要特性：

1、≧6.5英寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中文和符号显示，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

2、可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储≧45个相关信息。

3自备打印参数数据库，可通过封口机的USB接口，进行封口参数的记录读取，实现约五百万次封口及打印信息的储存，方便追溯查询。

4可通过操作界面进行历史记录的在线查询、追溯、删除。

5、带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数的中英文及符号打印。

6、电脑智能温度控制设计，工作温度60～220℃任意设置，温控精度±1%；最少可以预设4种常用温度，60、120、180、220度，可以根据用户的日常需求实现快速切换，满足快节奏工作的需要。

7、自带正序（倒序），实现0—9999以内的封口数量统计，具有打印边距，打印间隔符合等特殊功能，。

8、高速升温设计： 20℃计数器升至180℃约需30秒，常用工作温度从120℃变换至180℃约需10秒，高效节能，满足快节奏的工作需要；

9、辅助降温设计：配置有微电脑控制的降温机构，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间，常用工作温度从180℃降至120℃约需40秒，可有效提高工作效率；

10、安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；

11、封口速度约10±0.5 m/min，采用光控技术实现封口和打印自动检测；

12、封口宽度≧12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698.5-2009》的要求；

13、封口留边0～35mm可调；

14、浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

15、具有中英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称等各种打印功能，可以选择反向打印。

16、有效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。

17、配置打印机，可以把灭菌日期、失效日期、批次代码、锅号、锅次、包装物品、操作人员、科室名称等信息，双行打印，也可以根据需要，一键切换为单行打印，打印字迹清晰，设置打印事项简便快捷，打印字体宽窄可调，方便将更多内容打印到相对窄的袋子上，打印功能可一键关闭，也可按需关系某条目，灵活方便快捷。

18、故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示；

19、具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，同时结合符号的打印形式，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上；

20、系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒；

21、打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换；

22、自动节能待机：待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度；

23、先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高；

24、可实现：撕毁无效、不能二次使用、已经灭菌、CE等图标打印。