附件：

注射泵/输液泵、呼吸机/麻醉机、婴儿培养箱、高频电刀等设备计量检定/校准服务要求

一、项目概况

提供本院注射泵/输液泵、呼吸机/麻醉机、婴儿培养箱、高频电刀等约400余台设备的计量检定/校准服务。

二、项目要求

1、投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业或其它合法组织，具备相应经营范围。

2、投标人与采购人没有行政或经济关联。

3、投标人应取得国家认证认可监督管理委员会(CMA)认可证书、取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可证书。

4、投标人在该项目均应按照《计量标准考核办法》考核合格、取得相关《计量标准考核证书》，并被计量行政部门批准作为社会公用计量标准，取得相关《社会公用计量标准证书》，其量值传递区域或者范围涵盖江门市及所属（县）市、区；投标人在该项目均应取得中国合格评定国家认可委员会认可。

5、单位执业(职业)人员要求：项目负责人应具备CNAS和DILAC实验室认可评审员资格；至少具备20个一级注册计量师；参与计量检定/校准的人员必须取得一级或二级注册计量师资格，取得相应的注册证，注册证中聘用单位信息须与投标人一致；参与计量检定/校准的人员提供与投标人购买的一年的社保证明。

6、投标人所使用标准器具须满足相应的技术依据要求并进行有效溯源，标准器具信息须表现在检定/校准证书上，并标注溯源证书号、有效期、技术特征等。

7、委托检定、校准的计量器具自送检之日起算10个工作日内完成，遇到特殊情况双方应先行沟通，协商解决。现场实施检定、校准双方应提前商定日期和具体时间。现场校准时应与采购人相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。

8、技术服务人员配置要求：检测期间需至少派驻 2人到我院进行检测工作。

9、计量器具的检定、校准，应按国家现行检定规程、校准规范进行检定/校准工作，并对检定合格的计量器具出具检定证书。对无法检定或检定不合格的对象，退检时乙方应书面明确告知不合格项目、现象。所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。所有检定合格的计量器具均需提供纸质版或电子版检定/校准证书。

10、计量器具清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量（台） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水槽 | / |  | 1 |  |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | / |  | 2 |  |
| 3 | 呼吸机 | / |  | 56 | 1.普通呼吸机 潮气量 气道峰压 氧浓度 呼气末压力 呼吸频率 2.*无创呼吸机 检 频率 压力 氧浓度 3.急救呼吸机和转运呼吸机 检潮气量 气道峰压 呼气末压力 呼吸频率 |
| 4 | 新生黄疸治疗箱 | / |  | 11 |  |
| 5 | 输液泵 | / |  | 44 |  |
| 6 | 运输培养箱 | / |  | 1 |  |
| 7 | 婴儿辐射保暖台 | / |  | 14 |  |
| 8 | 婴儿培养箱 | / |  | 7 |  |
| 9 | 注射泵 | / |  | 219 |  |
| 10 | 超声多普勒胎音仪 | / |  | 9 |  |
| 11 | 多普勒胎儿心率仪 | / |  | 4 |  |
| 12 | 胎儿母亲监护仪 | / |  | 22 | 压力 血氧饱和度 心率 电压 扫描速度 幅频特性 输出声强 |
| 13 | 高频电刀 | / |  | 20 |  |
| 14 | 麻醉机 | / |  | 20 | 潮气量 通气频率 气道峰压 呼气末正压 氧浓度 麻醉气体浓度 |
| 15 | 血气分析仪 | / |  | 3 | 血液酸碱度指示值 二氧化碳分压指示值 氧分压指示值 |
| 16 | 灭菌器 | / |  | 7 |  |
| 17 | 核磁共振1.5T | / |  | 2 | 磁场强度 层厚 图像的均匀性 分辨力 信噪比 长度 |
| 18 | 血透机 | / |  | 34 | pH值 电导率 温度 压力 流量 质量 脱水量 |
| 19 | 肺功能仪 | / |  | 3 | 肺活量(VC) 最大分钟通气量(MVV) 用力肺活量（FVC）呼气峰值流量（PEF） 浓度 |
| 20 | 一氧化氮检测仪 | / |  | 1 |  |
| 21 | 生物安全柜 | / |  | 8 | 洁净度 噪声 照度 振动 紫外灯 流入气流流速 下降气流流速 高效过滤器完整性 温升 柜体泄漏测试 气流模式 |
| 22 | 洁净工作台 | / |  | 1 | 风速 洁净度 噪声 振动 照度 沉降菌 紫外灯 气流模式 高效过滤器完整性 温升 扫描检漏 进风风速 |
| 23 | 化学发光免疫分析仪 | / |  | 1 |  |
| 24 | 听力筛查仪 | echo-screen |  | 2 |  |
| 25 | 数字脑电图地形仪 | KT88-2400 |  | 1 |  |
| 总计 |  |  |  | 489 |  |

*备注：上述是初步统计数据，中标人应负责我院后续零星新购且需要计量的设备