纯音听力计技术参数

产品功能

- 1.气导、骨导、自由声场测试

- 2.纯音、啭单、脉冲音、掩蔽声、麦克风输入功能

主要特点

- 3.通过工作站可自定义单位名称，用户信息，医生电子签名等。

- 4.可连接HIS系统，与PC软件连接，自动计算平均值和修正值。

产品技术参数

- 5.多种操作：单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声

- 6.通道:≧两个独立的信号通道

- 7.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，≧11个频点

- 8.失真度：气导＜2.5% ，骨导＜5.5%

- 9.测试强度范围：-10dB～120dB

- 10.测试：纯音、啭音、脉冲音测试

- 11.掩蔽准确度：-3dB～+5dB

- 12.输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场

- 13.信号键：触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声

- 14.麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）

- 15.电脑接口：可接PC的USB接口

- 16.显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示

- 17.保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害

- 18.操作环境：温度10℃ ～ 40℃，相对湿度≤ 90% ，气压 86KPa～106KPa

- 19.预热时间：小于10分钟