**中央监护系统维修升级技术要求**

1.支持每个在线监护病人最近720条事件数据存储，回顾，记录打印

2.支持每个在线监护病人全部参数最近8小时的短趋势存储及回顾

3.支持每个在线监护病人最近720条C.0.测量数据存储，回顾，记录和打印

4.支持每个在线监护病人最近48小时呼吸氧合事件数据存储,回顾，记录和打印，满足新生科病人监护的临床需求

5.支持每个在线监护病人最近240小时的 ST片段数据存储，回顾，记录和打印

6.支持每个在线监护病人最近240小时的波形数据存储，回顾，记录和打印

7.支持每个在线监护病人最近720条12导分析结果数据存储，回顾，记录和打印，心电波形支持标准和Cabrera两种方式显示

8.提供药物剂量计算、滴定表计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能

9.时钟同步:支持使用本地时钟，或同步eGateway以及 NTP服务器的时间，并将时间同步到所有已连接的床旁监护仪，保证整个监护系统时间的统一

10.日志功能:支持系统操作日志和报警日志的记录及日志导出功能，支持发生临床事件或者系统异常时对于事件的跟踪