婴儿培养箱技术参数

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器，机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz

2、输入功率：≤1000VA

3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

5、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

6、独立的超温保护系统；

7、独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

9、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

10、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

11、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

12、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

13、前面板具有温度校正功能；

14、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

15、具有数据储存功能；

16、具有正门独立锁定装置；

17、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

18、皮肤温度控制范围：34～37℃；

19、箱温控制范围：25～37℃ ；

20、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

21、升温时间：≤30min；

22、培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

23、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

24、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

25、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

26、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

27、湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

28、湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

29、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

30、上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  （光源为LED）

31、下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 32.产品使用寿命期达10年

- 33.整机注册上下双面LED蓝光，方便治疗黄疸。