| 纤支镜清洗消毒槽及配套设备技术参数 |  |
| --- | --- |
| 适用范围 | 本产品主要针对医院临床科室内镜的清洗消毒处理。 |
| 项目名称 | 技术参数 |
| 1材质与结构 | - 槽体、台面、背板采用高分子复合材料一次吸塑成型，原料厚度≥6MM。 |
|  | - 采用钢架结构，钢架材料厚度≥1.0mm。整体造型采用非倾斜式设计，增加储存空间。 |
|  | - ▲清洗工作站复合板主材耐酸碱腐蚀。提供复合板耐化学试剂 1%NaOH 溶液和 5% H2SO4 溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡 超48 小时无可视变化。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 供、排水系统：供水管路采用优质PP-R，耐温性好，韧性好，强度高，不易结垢、不易滋生细菌，符合GB/T 18742.2中PP-R技术要求；排水管路采用优质的PVC管，耐腐蚀。下水器过滤网尺寸≤4.0mm，有效避免管道堵塞问题。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
| - 槽体与台面 | - ▲台面可承重≥90KG。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 台面高度介于880mm-910mm。 |
|  | - 清洗槽采用“前后高中间低”的防泛水设计，防止积水倒流到柜门或室内楼地面。正面设计有半径≥70MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度，槽体底部有“米”字型凸起，提高内镜与消毒液接触面积。 |
|  | - 干燥台台面采用内凹式平台圆弧设计，台面设计有圆弧凸起，可有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落。正面设计有半径≥70MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。 |
|  | - 清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不大于2L，容量标识误差应不超过10%。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
| - 柜体 | - 柜体底板采用厚度≥8mm的PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |
|  | - 柜门板采用钢化玻璃加铝合金边框制成，柜门采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
|  | - 采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥120mm。 |
| - 背板 | - 灯箱背板高度≥1600mm |
| - 控制器 | - ▲清洗槽控制器采用防水触摸按键，显示屏＞8英寸，显示清晰直观。（提供安装完成的显示屏测量实拍图） |
|  | - ▲可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0秒～99分59秒），计时准确误差＜1%。 （提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
| - 多功能灌流器/水气灌注器 | - 多功能灌流器，通过微控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。 |
|  | - ▲注水装置：当供水压力为0.2MPa~0.3MPa时，注水流量≥3.7L/min。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 吸引装置：流量≥2L/min，最大吸引力至少能达到-0.04MPa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 注气装置：压力0~0.7MPa可调。 |
| - 酶液/消毒液注流器 | - 通过微控制器实现注水、清洗、消毒等功能，时间设定可达到99min59s。 |
|  | - 注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。 |
|  | - 灌流循环入口采用≥150目的不锈钢滤网。 |
| - 消毒控制系统 | - 根据不同种类消毒液可自由设定浸泡时间。 |
|  | - 可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 |
|  | - 可自由设定消毒液有效期或循环次数，检测到消毒液过期时报警提示。 |
|  | - ▲回收箱容量≥30L。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 消毒液槽盖：采用透明亚克力板材一次成型，板材厚度≥4mm。避免吸塑、塑料把手不易握持、非不锈钢把手生锈情况；配备两个不锈钢把手，用于洁污分区，避免交叉感染。 |
| - 医用空气压缩机 | - 工作方式：采用医用静音无油空气压缩机：工作电压：AC220V，50Hz，功率：≤600W；产气量≥60L/min，最大产气压力≥0.8 Mpa，噪音：≤60db。 |
| - 高压水气枪 | - 采用优质SUS304不锈钢材料一次性成型，耐受压力0-0.8MPa。 |
| - 中心气体处理器 | - 两级过滤，第一级过滤精度不低于5µm，第二级过滤精度不低于0.3µm。 |
|  | - ▲气压调节范围：0.05 Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
| - 测漏装置 | - 自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示；集成于设备内部，非外挂式简易测漏装置。 |
| - 过滤型水处理器 | - 采用三级水过滤器，第三级过滤精度不低于0.2μm，水处理量≥600/h。 |
| - 除菌型水处理器 | - ▲对终末漂洗槽清洗用水进行除菌处理，处理后清洗喷枪出水细菌数≤1CFU/100ml，注水装置细菌数≤1CFU/100ml。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告） |
|  | - 具有管路消毒装置，可对水枪、注流器等管路进行消毒。 |
|  | - 管路消毒时间：0-99分59秒可调。 |
| - 酒精干燥系统 | - 干燥系统注流器：电压DC24V，用于内管腔的酒精灌注。 |
| - 高压供水器 | - 电压：DC24V,出水水压≥0.4MPa，流量≥5.0L/min（0.3T/h），出水流速和压力可调。 |
| - 酶液自动配制系统 | - 根据设置的酶液配比和配酶总量，自动完成酶液和水的添加。 |
|  | - 全程自动控制，具备断电保护功能；全程监控酶液余量，具备缺酶液警示功能；全程进水监控，具备缺水警示及溢流保护功能； |
|  | - 预设两种以上配酶模式，至少包括： - （1）可在清洗前自动配制酶液； - （2）可在需要时手工启动配酶程序。 |
|  | - 可根据需要设置各参数，配酶比1：1~1：999；配酶总量1L~26L。 |
| - 清洗槽 | - 单方槽 外尺寸≤540mm（左右）*795mm(前后), 槽体内尺寸≥顶部 410mm（左右）*430mm(前后)。 |
| - 干燥台 | 外尺寸≤1650mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸≥1610mm（左右）*580mm(前后)。 |
| - 使用期限 | ≥8年（提供产品铭牌佐证） |