- 多参数心电监护仪技术参数

- 一、整机要求

- 1.1、结构设计：一体化便携式监护仪，整机无风扇设计。

- 1.2、配置提手,方便移动。

- 1.3、显示屏≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280x800像素，支持≥7通道波形显示；屏幕倾斜设计(5~15°)，符合人机工程学；支持亮度自动调节。

- 1.4、操作方式：支持触摸屏操作，可选配遥控器无线远程操作。

- 1.5、电池：内置锂电池，插槽式设计，支持快速拆装;满电量工作时间≥8小时，可选配大容量电池延长至≥15小时。

- 1.6、安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2 NIBP等监测参数防除颤等级为CF型；

- 抗电击、抗干扰能力强，除颤后恢复时间≤10秒。

- 1.7、环境适应性：工作温度:0℃~40℃；工作湿度：15%~95%大气压，57.0~107.4kPa

- 1.8、使用寿命：设计使用年限≥10年。

- 1.9、清洁维护：支持≥40种清洁剂，

- 二、监测参数

- 2.1、基本监测参数：包括3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温。

- 2.2、心电功能:

- 支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量与报警；心电算法经AHA/MIT-BIH数据库验证；支持≥20种心律失常分析(含房颤)；导联脱落监测与多导同步分析支持起搏信号识别；扫描速度：6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 2.3、ST段分析：支持多导联ST片段同屏显示，提供24小时ST统计与 QT/QTc统计。

- 2.4、无创血压:

- 测量范围：成人/儿童/新生儿；模式：手动、自动、连续、序列；支持24小时统计与过压保护。

- 2.5、血氧饱和度：适用于成人、小儿、新生儿；显示PI血氧灌注指数；支持指套式防水探头 (IPX7)。

- 2.6、体温：双通道体温监测，支持温差显示与通道命名。

- 2.7、其他功能：辅助静脉穿刺、药物浓度计算、心肌缺血评估工具。

- 三、系统功能

- 3.1、报警功能:

- 三级声光文字报警，报警级别可调；支持一键自动设置报警限图形化报警指示，悬浮报警灯设计。

- 3.2、数据存储与回顾:

- ≥120小时趋势图/表回顾；≥1000条报警事件记录，每条含32秒三道波形；≥1000组NIBP测量结果≥120小时ST模板存储；支持48小时全息波形存储与回顾。

- 3.3、数据导出：支持USB接口导出病人数据、截图至U盘。

- 3.4、网络通信：支持RJ45有线联网，与中心监护系统通信。

- 3.5、工作模式：支持夜间模式、隐私模式、演示模式、待机模式。

- 3.6、临床辅助工具：

- 计时器功能(≥4个独立计时器正/倒计时)；格拉斯哥昏迷评分(GCS)；肾功能计算；

- 动态趋势界面高亮显示超限报警区间。

- 3.7、打印与输出：支持连接记录仪打印波形与报告。

- 四、电源与电气安全

- 4.1、输入电源:100-240VAC，50/60Hz。

- 4.2、交直流供电，无间断监护；整机符合CF型防除颤安全标准。