电热磁综合治疗仪技术参数

一、概述

电热磁综合治疗仪具有电疗、热疗、磁疗和药物离子导入功能，低频调制的中频电流兼有低、中频电流的特点，能够促进皮肤电阻下降，扩张小动脉和毛细血管，改善血液循环，比低频作用深度更深，具有镇痛、消炎、疏经通络、松解粘连、调节和改善局部循环的作用。

二、组成：电热磁综合治疗仪由主机、电极线、电极片、热疗垫组成。

三、技术参数

▲1、治疗模式与治疗手法：

1.1、电热磁综合治疗仪治疗模式分为：按摩、导入。

1.2、治疗手法为：揉捏、捶打、按压、组合。
2、电疗的技术参数：

2.1、中频载波频率：2000Hz，允差±3%。

2.2、调制频率：0——440Hz。

2.3、电疗输出电压：≤AC50V。

2.4、脉冲宽度：250us±5%。

3、直流分量：

3.1、非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。

▲3.2、导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于20V。

3.3、波形：按摩模式为对称波形，导入模式为非对称波形。

4、热疗的技术参数：

4.1、25V特低安全电压。

4.2、5种强度可选择。

4.3、60摄氏度过温保护。

▲5、磁疗的技术参数：

5.1、垫磁场强度为200mT～300mT；磁场强度低于0.5mT的距离应不大于10cm。
5.2、磁类型：强永磁磁体

6、输出强度：

6.1、仪器各路独立输出，在500Ω负载时，最大输出电流不超过100mA（r.m.s）。

6.2、治疗仪输出强度调节，电疗范围为0～248级；热疗范围为0～5级；电疗调节时，输出强度随级数增加而增加，连续可调且每级增量不超过1mA或1V。

6.3、最大输出时，在开路条件下测量其输出电压峰值 ≤500V。

6.4、治疗仪在500Ω负载电阻下，每个脉冲能量≤300mJ。

7、治疗时间：0min～100min，5分钟为单位连续步进。误差≤±1min。

8、显示方式：9.7英寸触控屏，独立显示及独立操作键盘。

9、产品结构及输出通道：推车式，四路电疗，四路磁热疗，同时满足4人单部位或多部位治疗。
11、断电保护、超温保护；

12、产品具有计算机软件著作权登记证书，CMD证书，ISO14001环境管理体系认证证书。
适应症

    加速药物透入，对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎具有镇痛和消炎的作用。

