电脑中频治疗仪技术参数
一、主要技术参数
1、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。
▲2、输出通道：≧四路，输出电流独立可调。
——四路具有同步电刺激、异步电刺激通道；
——四路具有同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；
——两路具有离子导入通道；
——两路具有干扰电治疗通道
3、内置临床处方：≧99个专家处方。
4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。

8、动态节律：4s～10s。

9、差频变化周期：15s～30s。

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。
▲11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。
12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。
▲13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。
14、电源条件：交流220V/频率50Hz

15、输入功率：≤150VA

16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

17、产品使用年限≧10年

神经肌肉电刺激仪技术参数

具有4路输出，手动选择参数。

输出电缆包括电极线，电极包括圆电极和方电极。

输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

▲输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

▲脉冲宽度和调制波脉宽：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

连续工作时间：仪器连续工作时间≧4h。

产品使用年限≧8年。
超声波治疗仪技术性能参数
具有双头双频（1MHz、3MHz）

专业化外观设计，超大背光LCD显示

要求CPU控制输出。
超声负载要有保护技术

超声头部自动识别技术

超声头具有防水特性

具有超温保护设计，防止超声头部过热，安全可靠。
超声治疗头有效辐射面积不少于二种以上型号。
超声工作频率：1MHz 或3MHz

脉冲调制频率：100Hz

占空比：10%～100%，每步调节≧10%

治疗时间：1～30分钟可调

输出功率：≦15W

有效辐射面积：有5cm2和1cm2二种型号可选

有效声强（le）：≦3.0W/cm2
波束不均匀性系数（RBN）：≦8.0

产品使用年限≧8年
高频振动排痰系统技术参数

产品组成要求如下：台式主机、双空气导管、气囊背心。

数码管高清显示，各角度都可清晰查看治疗参数；橡胶按键操作，每个参数变量有单独的按键与其对应。

压力1-30mmHg可调，步进1mmHg，≥30级可调。

▲频率1-20Hz连续可调，步进1Hz，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》气动频率设置上限:成人型应≦25Hz，以保障患者安全和提高治疗效果。

▲治疗时间设定范围：1-60min可调，步进1min，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》最大范围应不超过60min，以保障患者安全和提高治疗效果。
噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)。

≥11种治疗模式：常规手动模式、5种自动梯度模式、5种自动循环模式。

▲治疗时断电，设定的参数不会改变，设备断电后自动存储上次设定参数。

▲咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：10-300s。
▲可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性（需提供检验报告或技术要求）。

具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥3000条历史治疗信息。

支持WIFI和蓝牙无线扩展功能。

要求配置血氧模块，监测患者血氧饱和度和脉率。
双空气导管，内置金属丝支撑，提高使用寿命。

多种规格气囊背心可选，规格型号≥18种，具有重复性使用和单人使用的气囊背心。
气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

具有欠压提示。

本产品通过NMPA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书。
产品使用年限≧10年。
