### 电动液压手术台技术参数

技术参数：

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高度（mm） | 670～1160 | 不包含床垫 |
| 长度（mm） | ≥2050 | / |
| 宽度（mm） | 不含边轨≥508，含边轨≥560 | / |
| 平移（mm） | 向头部平移距离：≥227mm 向脚部平移距离：≥227mm | 电动 |
| 垂头/反垂头 （°） | ≥30/30 | 电动 |
| 左/右倾（°） | ≥20/20 | 电动 |
| 背板调节（°） | 向上≥80 向下≥40 | 电动 |
| 腿板调节（°） | 分体式腿板：向上≥30，向下≥90、外展≥90 ，可拆卸 | 手动、气弹簧辅助 |
| 腰板调节（mm） | ≥110 | 电动 |
| 弯曲/反向弯曲（°） | ≥140/100 | 快捷功能 |
| 头板（°） | 向上≥60，向下≥90，可拆卸 | 手动 |
| 安全荷载（Kg） | ≥300 | / |

功能介绍：

- 内部动力单元、油缸、电磁阀均采用进口品牌，使手术台运行更加安全、稳固、持久。

- 组成：头板+背板+臀板+腿板的四段床面；升降柱；底座；记忆床垫。床体调节范围大，可实现各种复杂体位。

- 外部包板及受力件采用不锈钢，内部受力件采用优质碳钢。

- 床面透X光：床板整体采用酚醛纸层压板。腰板为碳素纤维板。

- 具备电动腰桥。

- 床垫与床板采用可拆卸子母扣连接。

- 四脚轮可移动。

- 手控器，立柱控制器，脚踏开关（可选配）三种控制操作方式。

- 电源系统：外部电源和内部电源都可工作，续航时间长。

- 人性化设计，头板、腿板可快速安装、拆卸、互换。

- 手控器有LCD显示屏，显示清晰，有背光键盘。

- 自动限位保护系统(ALS)：床体在运行过程中如果与立柱、底座、地面等有碰撞危险时，动作会自动停止，手控器提示可规避风险的其他动作建议。

- 具有一键复位、弯曲和反向弯曲快捷功能；电动液压刹车，自平衡。

- 使用倾角传感器实现真实水平。

- 无操作≥70秒后自动关机。

- 手术台背部段床板下侧有X光片匣轨道，方便拍摄X光片。

- 床垫：内部高端记忆海绵，外部导电TPU，先进焊合工艺加工，密封防水、透气、厚度≥60mm；

- 标准配件：床垫、手臂板1对、麻醉屏架1支、卡肩架1对、大腿托1对、相应承合器1套，绑带1副。

配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床身 | 1套 |
| 2 | 液压系统 | 1套 |
| 3 | 手控器 | 1套 |
| 4 | 立柱控制器 | 1套 |
| 5 | 电动腰桥 | 1套 |
| 6 | 电源线 | 1套 |
| 7 | 蓄电池 | 2块 |
| 8 | 臂托 | 1对 |
| 9 | 托腿架 | 1对 |
| 10 | 绑带 | 1套 |
| 11 | 麻醉屏架 | 1支 |
| 12 | 卡肩架 | 1对 |
| 13 | 承合器 | 1套 |
| 14 | 传感器 | 1套 |
| 15 | 床垫 | 1套 |

### 碳纤维悬空式骨科牵引支架参数

采用碳纤维和铝合金结合的材质  
  腿托是聚氨酯一次成型  
  可以移动并带有性能稳定的刹车装置  
  有正卧和侧卧聚氨酯挡柱

功能介绍：

1、骨科牵引架牵引范围为0-1650mm。

2、末端支杆安装后最高承载能力≥160kg。

3、牵引器在碳纤维杆子上位移距离0-1200mm。

4、牵引架可以任意适当角度外折与内折，第一关节角度≥90°，第二关节角度≥180°，满足手术需要。

5、牵引行程最大达到≥260mm。

6、外展宽度：120-770mm。

7、脚踝固定器旋转角度≥360°。

8、台车1台，高度≥700mm。

配置清单：

1.连接座                     一组

2.骨盘架                     一个

3.会阴挡块                   一个

4.碳纤维牵引架杆             两组

5.牵引弓                     一个

6.牵引鞋                     两组

7.高级牵引机                 两组

8.小腿托                     一个

9.固定器                     四个

10.胫骨抗拉支架              一个

11.落地支撑杆                两组

12.辅助台车                  一个