高频手术系统（能量平台）参数

一、总体要求

1.品牌与设计：整机应为国内外知名品牌，采用全智能化、模块化设计。

2.操作界面：主机配备彩色触摸液晶显示屏，尺寸≥7.5英寸，支持全中文操作界面及菜单。

3.合规性：设备必须具备有效的中华人民共和国医疗器械注册证，符合国家相关的电气安全及性能标准。

二、核心功能与性能要求

2.1  功能模式要求

1.单极功能：

切割模式：至少具备纯切、混切2种模式。

凝血模式：至少具备电灼、喷凝、软凝等3种以上模式。

2.高级能量平台功能：

▲须具备大血管闭合功能，能够安全、永久性闭合直径≥7mm的血管、淋巴管及组织束。

▲须支持盐水下双极等离子切割与止血功能。

2.2智能与安全：

具备组织感应技术或自适应组织阻抗监测功能，能实时调整能量输出。

具备智能器械识别功能（即插即用），插入器械后自动加载预设参数。

具备全面的负极板回路监测与报警系统，故障时自动切断输出。

2.3 系统与接口要求

存储与记忆：设备程序存储容量≥180个，支持一键恢复上次手术参数设置。

控制方式：支持独立双脚踏开关分开控制，无需主机切换模式。脚踏防水等级≥IPX7。

系统接口：

具备≥2个CAN总线接口，支持与其它手术设备（如内窥镜、超声刀）联动。

具备≥1个以太网接口，支持设备联网与数据传输。

具备≥2个USB接口，支持数据导出与系统升级。

具备扩展接口，支持未来升级氩气凝血（APC）功能及连接排烟系统。

2.4使用期限：主机设计使用年限≥10年。

三、配置清单要求

| 类别 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机系统 | 高频能量平台主机（含显示屏） | 1台 |  |
| 核心配件 |  |  |  |
|  | 大血管闭合器械（腔镜用） | 1套 | 提供弯头型号，闭合血管≥7mm |
|  | 大血管闭合器械（开放用） | 1套 | 提供直头/弯头可选 |
| 控制配件 | 双路独立控制脚踏开关 | 1个 |  |
| 配套设施 | 专用台车 | 1台 | 稳固，带器械挂架及线缆管理 |

四、商务与服务要求

质保期：整机免费质保期≥3年。

培训：供应商需提供现场操作、维护及高级应用培训。

文件：提供完整的中文使用手册、维修手册及医疗器械注册证等文件。