腹腔镜镜头（1）技术参数

- HOPKINS II 柱状晶体镜，非球面镜

2. 蓝宝石镜面，坚固耐磨

3. 支持高温高压、低温等离子等消毒灭菌方式

4. 视向角≥30°

▲5. 视场角≥68°

▲6. 工作长度≤290mm

7. 最大插入部外径≥5mm

8. 设计光学工作距d0≥10mm

9. 照度≥1500 Lx

10. 分辨率≥9 .36 LP/mm

11. 有效景深范围： 3 mm - 100mm

12. 有效光度率DM≥1400cd/m2/lm

13. 照明镜体光效ILeR≥0.683

14. 综合边缘光效SLe-Z≥0.086

▲15. 腹腔镜镜体上有特定颜色标识，便于快速分辨镜子角度

▲16. 可超过600次高温高压灭菌循环使用

腹腔镜镜头（2）技术参数

- HOPKINS II 柱 状晶体镜，非球面镜

- 支持高温高压消毒灭菌

- 视向角≥30°

- ▲视场角≥80°

- ▲工作长度≤310mm

- 最大插入部外径≥10mm

- 设计光学工作距d0≥10mm

- 照度≥1500 Lx

- 分辨率≥9 .36 LP/mm

- 有效景深范围： 3 mm - 100mm

- 有效光度率DM≥1400cd/m2/lm

- ▲视场中心角分辨力≥2.0C/(°)，允差≤ -10%（上限不计）

- ▲镜体带有表示视向角角度的颜色色环，便于区分品牌不同角度的镜子

- ▲可超过600次高温高压灭菌循环使用

- 导光束技术参数

- 与光学镜同品牌纤维导光束，直径接头，总长度≥300cm，直径＜4.8mm