高端彩色多普勒超声诊断仪采购调研需求

一、项目概况

为满足超声科临床诊疗需求，我院拟采购高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪1套。设备需具备突出的临床应用导向和合理的性价比，在确保腹部、心脏、血管、浅表器官等核心成像性能的基础上，满足多科室日常诊疗需求。

- 探头配置要求

| 序号 | 探头类型 | 数量 | 频率范围 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶凸阵探头 | 1 | 2–8MHz | 腹部常规检查探头。 |
| 2 | 单晶线阵探头 | 1 | 2.5–11MHz | 常规浅表器官及血管探头。 |
| 3 | 单晶相控阵探头 | 1 | 1.5–4.0MHz | 心脏检查 |
| 4 | 线阵探头 | 1 | 4-15MHz | 皮肤浅表专用探头。 |

说明：以上探头配置为标准配置要求，供应商可根据产品特性提供性能不低于上述要求的探头方案。

三、基本要求及成像与功能要求

- 要求最新注册最高端超声设备；

- 探头接口数≥4个全激活；

- 具备超微细血流成像技术；

- 具备剪切波定量弹性成像；

- 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、腔内探头、双平面探头；

- 具备血管内中膜自动测量技术；

- 具备前列腺评估包：包含前列腺体积自动计算、穿刺路径规划标注功能；

- 具备腹部定量评估包：包含常规腹部径线、体积自动测量，可选配肝脏脂肪衰减、粘弹性等指数功能。