响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（不用密封）

| 磋 商 响 应 文 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 设备名称及规格 （厂家、品牌、规格） |  |  |  |
| 供应商名称 （盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（响应文件参考格式）

响

应

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院红蓝黄皮肤治疗仪采购项目

采购编号：ID:61287

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

一、供应商资格条件文件………………........................………………....

二、响应产品报价一览表…………………………………………………….……

三、响应产品说明和技术参数……………………….............……….…

四、技术规格偏离表………………………...........................………………

五、商务条款偏离表…………………….............................………………

六、供货、安装、验收、售后方案…………………………….………………

七、其他文件.............................................................................

- 二、响应产品报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附配置清单：

## 响应产品配套耗材一览表

| 耗材名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 注册证 | 价格 | 药交ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

- 四、技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | ★1.符合国家相关规范和标准，适用于医疗机构肺活量参数的检测，相应核心指标需经过国家权威检测机构检测，符合肺功能测定仪技术标准。推进基本公共卫生服务工作，完成老年人下乡免费体检中的肺功能筛查任务。 |  |  |  |
| ▲2 | ▲2.采用压差式技术原理-全差分压差测量方式，取压点>2个。 |  |  |  |
| ▲3 | ▲3.可检测呼气、吸气指标，参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等，提供检测报告；可进行支气管舒张实验，并可出具舒张报告。 |  |  |  |
| ▲4 | ▲4.仪器支持容量定标、三流速线性验证，配备定标桶。 |  |  |  |
| ▲5 | ▲5.屏幕≥5寸，可实时显示动态曲线，显示相关参数。 |  |  |  |
| ▲6 | ▲6.具备肺功能检查综合信息管理系统使用。 |  |  |  |
| ▲7 | ▲7.支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式。 |  |  |  |
| ▲8. | ▲8.支持肺功能检查系统肺功能报告自动上传，肺功能检查辅助解读功能，支持基层医院在线申请肺功能报告解读，由上级医院解读。 |  |  |  |
| 9. | 9.主机自带热敏打印机。 |  |  |  |
| 10. | 10.检测设备支持双模工作模式，支持单台仪器离线工作及与PC端联机。 |  |  |  |
| 11. | 11.具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行自动修正功能。 |  |  |  |
| 12. | 12.具备防止交叉感染防控的相关措施，所用的呼吸过滤耗材细菌过滤率高于99.9%，并提供相应第三方权威检测报告；允许采取传感器检测回路整体抛弃式使用方式，有效克服由于公用呼吸回路引起的潜在交叉感染风险。 |  |  |  |
| 13 | 13.安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台的安全性，具备软件等保三级认证。 |  |  |  |
|  | 是否有专利性技术特点，或有行业先进技术特点。 |  |  |  |
|  | 保修期。 |  |  |  |
|  | 设备使用年限。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、供应商投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

- 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订生效后30个日历天内，完成到货安装调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障响应产品的质量。供应商须提供所投产品完整的配置清单。培训要求：中标人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。 |  |  |  |
| 2 | 1.验收时间：设备安装调试完毕后并试用一周后进行，中标人应提交相应的验收资料协助采购人进行验收。 2.验收方法：由采购人使用部门人员、医疗器械工程师及中标人相关人员共同对设备产品质量和技术指标进行检验。 3.验收标准： （1）中标人提供的设备必须是全新的，出厂日期不超过半年，且交付时原厂包装完好，无任何质量缺陷；设备中所装的软件必须是最新的版本。 (2)中标人随设备提供设备的中文说明书、中文使用手册。 (3)安装调试完毕后，所有设备必须能保证能正常运行并满足采购人购买时所声明的使用需求。 |  |  |  |
| 3 | 1.整机(含所有零配件)原厂保修期至少三年（在保修期内维修时提供的设备零配件须为原厂生产的合格产品），人为因素除外。乙方需提供设备生产商或国内总代理上述保修方案的服务书。 2.（1）保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）。（2）保修期内至少每季度1次按生产商保养标准做1次保养（该费用已包含在本合同总价中），并出具报告交采购人设备科留存。供应商未履行前述维修和保养服务的，采购人有权不支付尾款，尾款金额不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求供应商承担继续赔偿责任。 |  |  |  |

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、供应商投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

  - 六、（供货、安装、调试、培训、验收、售后服务方案）

供应商名称：

格式自拟。