便携式膀胱扫描仪技术参数

1、显示：8.0或以上英寸TFT-LCD（4-3），分辨率≥800*600
2、侧向分辨力：≤3mm（深度≤80mm）（需提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书佐证）
3、轴向分辨力：≤2mm（深度≤80mm）（需提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书佐证）
4、探测深度：≥160mm
5、操作方式：触摸键
6、电池管理：容量指示
7、探头频率：≥2.5MHZ
8、充电装置：电源适配器输入电压：AC100V-240V±10%，50/60HZ；电源适配器输出电压：14V±0.5V；充电器输出电压：14V±0.5V；双电源均可操作
9、摆动角度：≥120度
10、转动角度：≥180度
11、扫描方式：至少包含专家模式、简易模式
12、扫描时间：≤5S扫描12幅图
13、扫描结果：实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值
14、测量范围：0-999ml（所投产品涵盖此范围即认定为满足该项技术要求）
15、精确度：0ml≤V≤999ml,允差±15%? ?
16、性别选择：至少包含男、女（有子宫）、女（子宫切除）、儿童（需提供产品彩页或产品说明书或技术白皮书佐证）
17、自动校准：具备体膜自动校准，无需人工判断准确度
18、组织谐波成像：具备组织谐波成像功能
19、上位机支持：具备上位机软件，并能进行数据管理，打印A4报告
20、扫描图像实时：具备扫描图像实时绿色沟边，并有自动判定位置的中心指示线
21、扫描有效提示：明确判断是否扫描有效
22、扫描定位：智能定位
23、病例管理：多人多次存储，可存储人次≥100人次，可存储图像≥1200幅图片；可导出到U盘和计算机
24、输出接口：至少包含1个标准USB接口，连接U盘；1个miniUSB接口，连接电脑
25、打印选择：医生可根据需要选择打印2幅图像
26、尺寸：≤210*252*52mm;重量：≤1500g（含探头）
27、电源：双电源内部供电；内置电池供电、外接电源，电池使用时间≥3小时