空气波压力循环治疗仪技术参数

（双上下肢同步型）

一、基本要求

- 设备名称：空气波压力循环治疗仪

- 适用范围：用于肢体循环障碍、术后/产后DVT 预防、肢体水肿、康复辅助治疗；支持双上肢 + 双下肢同时治疗。

- 注册证：具备有效医疗器械注册证（二类）。

- 整机配置：主机1台、双通道气路、四肢专用气囊套（双上肢+双下肢）、连接管路、电源线、挂墙/床挂配件。

二、主机性能

- 显示屏：≥5英寸LCD彩色液晶触摸显示屏；可清晰显示双上下肢四通道参数。

- 通道数：≥2路独立物理通道，可同时连接4个气囊套（双上肢+双下肢），实现四肢同步治疗。

- 气囊腔数：支持4 腔 / 8 腔气囊兼容；下肢套≥8 腔、上肢套≥4 腔，每腔可独立调压/独立关闭。

- 压力范围：0–240mmHg，精度±3mmHg；上下肢可设不同压力。

- 治疗模式：内置 **≥20 种临床方案 **（含 DVT 预防、水肿、淋巴回流、四肢联动、术后康复等）；支持梯度、序贯、逆序、间断等模式；标配≥3 种 DVT专用模式。

- 时间设定：1–600分钟连续可调；支持短时（min 级）与长时（h 级）治疗，结束自动提示。

- 充气控制：充气速度1–6 级可调；单腔充满≤18 秒；充气保持 0–10s、间隔 10–60s 可调。

- 智能功能（关键）

  - 气囊自动识别：自动识别4腔/8腔、上肢/下肢气囊。

  - 血液回盈侦测：自动侦测肢体充盈状态，动态调整充气间隔。

  - 创面零压跳过：可设定创口位置，对应腔体自动零压，避免压迫伤口。

  - 实时压力监测：全程监测每腔压力，异常自动报警。

- 安全保护：超压、欠压、漏气、脱落、过热声光+语音双重报警；支持紧急停止；每腔可独立关闭。

- 供电与便携：内置锂电池（交直流两用），断电后可继续治疗；手提+床挂两用，机身带挂钩与把手。

- 噪声：工作噪声≤55dB，低振动。

三、气囊配置（必须满足双上下肢同时用）

- 下肢气囊套（2 套）：8 腔拉链式，覆盖足底→小腿→大腿，梯度压力设计，无挤压死角。

- 上肢气囊套（2 套）：4 腔 / 8 腔套筒式，覆盖手掌→前臂→上臂。

- 材质：医用级耐磨面料，防过敏、易清洁、可重复使用；配防漏气快速接头。

四、设备使用年限：≥10年