采购需求

一、设备名称、数量

| 序号 | 采购设备名 | 数量 | 预算（单位：万元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID:66027 | 全自动血液分析流水线 | 1套 | 1 | 否 |
|  | 年配套试剂 | 60000人份/年 | 试剂供货期限2年 | 否 |

二、基本技术参数或要求

（1）全自动血液分析流水线

★1.在医疗机构中使用，全自动血液分析系统由2台全自动血细胞分析仪，1台推片染色机和1台全自动血细胞形态学分析仪（阅片仪）组成，适用于临床检验，与配套试剂共同使用，对人体的血液、体液样本的被分析物进行定量检测。

▲2.全自动血细胞分析仪，推片染色机和全自动血细胞形态学分析仪（阅片仪）通过轨道连接成流水线，样本自动灵活调度，全自动血细胞分析仪上样本触发复检自动传输至推片染色机完成制片后，自动传输至阅片仪，全程无需人工转运。

- ▲3.样本类型：支持静脉全血、微量全血（末梢全血）、预稀释、体液样本检测。

▲4.支持对接医院的LIS、HIS和PACS系统。

5.质控品和校准品：可定期提供原厂配套的NMPA（原CFDA）注册高、中、低值全套质控品，包括五分类血常规质控、网织红质控、体液质控品等，不同质控品中包含不同报告项目，可按检测项目需要使用；具有原厂配套的NMPA（原CFDA）注册校准品，包括五分类血常规校准品、网织红校准品及低值血小板校准品等，统一管校准品可提供多个校准项目。，至少包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV项目。

6.支持自动维护功能，同时仪器可根据预设规则定期提醒保养维护。

- （2）血液分析仪

★1.全自动血细胞分析仪可实现血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量，仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。

▲2.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

▲3.报告参数要求：单台血细胞分析仪血液分析报告参数≥36项，研究参数≥60项（不含散点图、直方图、报警信息等）。

- ▲4.具有独立低值血小板检测通道。

- ▲5.具有独立的异常白细胞检测通道。

▲6.具有单独的网织红检测通道。

▲7.支持末梢血全自动批量检测模式。

8.单机检测速度：CD ≥110个样本/小时、CD+SAA/CRP≥100个样本/小时。

- 9.血液检测线性范围：WBC：0～500.0×109/L,RBC: 0～8.60×1012/L,PLT: 0～5000×109/L。

10.可获取全自动血细胞分析仪HCT值，自动校正全血CRP、SAA结果。

11.具有针对EDTA依赖性血小板聚集样本的“自解聚”功能。

12.能提供原厂配套的NMPA注册的质控物和校准物。

13.支持异常样本自动稀释并进行重检重测，且检测过程无需人工干预。

（3）全自动推片染色机

▲1.全自动推片染色机与全自动血液分析仪为同一品牌。

▲2.进样模式：仪器支持自动进样。

▲3.有急诊功能，支持样本优先插队。

4.自动染色，支持瑞氏吉姆萨染色法。

- 5.单机工作速度：≥80张玻片/小时。

- 6.仪器可根据样本HCT值的不同，自动调整推片角度、速度等涂片参数。

7.支持微量血推片，吸样量≤50μl。

（4）全自动血细胞形态学分析仪（阅片仪）与血细胞分析软件

▲1.全自动血细胞形态学分析仪（阅片仪）与全自动血细胞分析仪一体机为同一品牌。

▲2.仪器自动完成血涂片的阅片分析流程。

▲3.支持红细胞、白细胞、血小板等各类细胞的精准识别。

4.白细胞分类：软件可支持白细胞分类不低于12类。

5.红细胞分类：软件可支持红细胞分类不低于6类。

6.支持血小板计数和形态分析。

7.支持自动识别玻片样本条码。

- 8.阅片速度≥20张/小时。

| 参考配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 血细胞分析仪 | 台 | 2 |
| 全自动推片染色机 | 台 | 1 |
| 全自动血细胞形态血分析仪（阅片仪） | 台 | 1 |
| 血细胞分析软件 | 个 | 1 |
| 电源 | 条 | 1 |
| 说明书、合格证、技术说明等相关资料 | 份 | 1 |
| 配套试剂 | （安装、调试使用） | 1 |

- （打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

- 2.商务要求：

（一）供货方案及安装调试、培训方案。

合同签订生效后30个日历天内，完成到货、安装、调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校准等符合国家标准、行业标准等质量管理规定要求，保障响应产品的质量。供应商须提供所投产品完整的配置清单。培训要求：中标人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。

（二）验收要求方案。

1.验收时间：设备安装调试完毕并试用一个月后进行，中标人应提交相应的验收资料协助采购人进行验收。

2.验收方法：由采购人使用部门人员、医疗器械工程师及中标人相关人员共同对设备产品质量和技术指标进行检验。

3.验收标准：

（1）中标人提供的设备必须是全新的，出厂日期不超过半年，且交付时原厂包装完好，无任何质量缺陷；设备中所装的软件必须是最新的版本。

（2）中标人随设备提供设备的中文说明书、中文使用手册。

（3）安装调试完毕后，所有设备必须能保证能正常运行并满足采购人购买时所声明的使用需求。

（三）售后服务方案。

1.整机（含所有零配件）原厂保修期至少三年（在保修期内维修时提供的设备零配件须为原厂生产的合格产品），人为因素除外。乙方需提供设备生产商或国内总代理上述保修方案的服务书。

- 2.（1）保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期（即停机1天，延长保修期7天），30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）。（2）保修期内至少每季度1次按生产商保养标准做1次保养（该费用已包含在本合同总价中），并出具报告交采购人设备科留存。供应商未履行前述维修和保养服务的，采购人有权不支付尾款，尾款金额不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求供应商承担继续赔偿责任。

- 三、其他要求

（一）设备货款分两期支付。安装调试完毕、验收合格并入库后的三个月内，支付合同总金额的90%；合同签订生效十八个月后，确认无其他扣款事项后30个工作日内，支付余下款项（合同总金额的10%）。

（二）如报价产品在使用过程中如需消耗耗材或试剂，必须在标书内列明并报价格、药品和医用耗材招采管理系统（广东省）耗材编号（药交耗材ID）。报价单中未明确的专机专用耗材（配套耗材、非械耗材），默认为免费提供配套使用。

（三）本项目所述产品及技术要求，应视为保证项目投入运行所需的最低要求，并无指定。供应商可选用技术参数相当或更优的产品进行响应，也可以对产品配套的细节部分加以明确和优化。

（四）响应报价应为交付采购人使用前（包括伴随服务）的总价格。应包括设备费、备品备件费、各种税费、相关费用（运输、包装、安装调试费、装卸费、保险费）以及伴随服务费（验收、首次计量校准、培训、维修等的售后服务）等一切费用。

（五）供应商（或厂家）需承诺免费承担与临床信息系统接口费用。

（六）供应商应保证所有响应产品是按照采购人提供的要求进行供货，如出现使用、包装等方面的问题，供应商须无条件给予退换。

- （七）不合格的货物将被无条件退货，由此而产生的费用将由中标供应商负责；由于提供不符合质量要求的货物而使台山市妇幼保健院增加的成本将由中标供应商补偿。

台山市妇幼保健院

2026年6月3日