内窥镜超声系统技术需求

一、整体基础要求

- 机型属性：成熟医用临床机型，适配消化内镜早癌筛查、黏膜下病变评估，兼容常规胃肠镜设备。

- 数据接口：支持 DICOM3.0、HL7 标准，无加密锁、无捆绑软件，可对接 PACS / 区域影像平台，支持数据上传、远程会诊、结果互认。

- 消毒要求：探头、驱动器可全浸泡高水平消毒灭菌，符合院感及CSSD规范。

- 临床适用：消化道早癌浸润深度评估、黏膜下肿物诊断、胃肠壁分层检查、胆胰病变筛查、基层早癌筛查复核。

二、超声主机参数

- 成像技术：全数字化成像平台，需搭载实时降噪、动态灰度优化、自适应增益等功能。

- 显示屏：≥13.3 英寸医用高清触控屏，分辨率≥1080P；需支持图像冻结、放大、测距、测面积、深度标注、视频录制存储等功能。

- 成像模式：二维 B 超、彩色多普勒、能量多普勒等模式。

- 存储传输：需内置大容量存储，配备 USB3.0 接口，支持 DICOM 图像一键上传归档。

- 续航配置：内置可充电电池，断电可持续运行，满足床旁移动检查需求。

三、超声扫描核心参数

- 扫描方式：径向环扫，无扫描盲区，可清晰显示消化道解剖层次。

- 探头频率：双频可切换。

- 扫查深度：最大扫查深度≥30mm，可分辨胃肠壁各层结构。

- 探头规格：微探头外径≤2.6mm，适配常规内镜钳道。

四、探头与驱动器性能

- 防水等级：探头达到 IPX7 防水等级以上，可反复浸泡消毒。

- 成像效果：驱动单元转速稳定，成像无波纹、拖影、断层。

- 工作能力：支持术中连续实时成像，可满足大批量临床检查。

五、信息化功能

- 报告系统：内置标准化内镜报告模板，符合国家消化内镜质控规范，可关联患者信息、自动配图归档。

- 软件服务：提供免费软件升级。

- 互联互通：支持区域影像数据互通、检查结果互认、病例集中复核。

六、标准配套硬件

超声主机、专用驱动器、双频探头、医用高清显示器、移动台车、脚踏开关、键盘、全套连接线材。

七、服务保障

- 安装调试：免费上门完成安装、调试、验收及 PACS 系统对接。

- 培训服务：免费开展操作、质控、设备维保培训，提供纸质 + 电子全套资料。

- 售后体系：原厂正品，配备原厂专属售后，维保业务不对外转包。