采购需求

一、设备名称、数量

| 序号 | 采购设备名 | 数量 | 预算（单位：万元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID:66027 | 样本分析系统+线上全自动化学发光免疫分析仪 | 1套 | 2.5 | 否 |
|  | 年配套试剂 | 10000人份/年 | 试剂供货期限2年 | 否 |

二、基本技术参数或要求

（1）样本分析系统+线上全自动化学发光免疫分析仪

★1.为合理优化利用科室现有设备，所投样本分析系统须支持与科室现有的、厂家为贝克曼库尔特（美国）股份有限公司、型号为AU5800的全自动生化分析仪连接。样本分析系统可连接输入模块、离心模块、去盖模块、生化分析仪、免疫分析仪、输出模块、轨道系统及数据管理系统，各功能模块通过轨道连接实现自动化样本处理流程。（需提供至少一例成功连接案例，中标通知书或中标合同（二选一），及已经成功安装的样本分析设备照片作为证明材料）。

▲2.系统具备同时支持离线分析仪和在线分析仪的能力。

- 3.单个输入模块处理能力≥600管/小时，可同时装载样本数量≥500管，支持急诊样本随时插入，优先处理能力。

- 4.配置线上离心机单模块处理能力≥300管/小时，单台离心机单次可同时离心样本管数量≥80管。

- 5.去盖模块处理能力≥600管/小时。

- 6.单个出样模块处理能力≥600管/小时，可同时容纳出样样本管数量≥500管，并具备样本出样及分选功能。

- 7.数据管理软件系统能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。

- 8.支持开放数据端口并能与本院LIS、HIS系统连接，提供数据接口文档。

- 9.具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理，具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时的样本状态。

- 10.整套系统（含样本前处理系统功能模块及轨道传输系统），双向轨道设计，轨道数量≥2根。

- 11.样本在主轨道系统上以单个样本管的方式传输提高样本处理的灵活性，采用可实时追踪定位样本信息，轨道临时停止运行时，仍可准确查询样本位置信息。

- （2）线上全自动化学发光免疫分析仪

- 1.线上免疫分析系统最小检测模块测试速度≥350测试/小时。

- ▲2.检测方法学：采用化学发光方法。

- 3.线上免疫分析系统最小检测模块分析仪可同时装载样本量≥100管。

- ▲4.线上免疫分析系统最小检测模块试剂位数量≥50个（不含辅助试剂位置）。

- ▲5.具备急诊样本优先处理功能，第一个急诊样本结果时间≤15分钟。

- 6.能够根据用户需求设定对不同项目进行反射测试。

- 7.线上免疫分析系统可开展甲状腺球蛋白、性激素结合球蛋白、抗缪勒管激素、妊娠相关血浆蛋白、白介素-6、人生长激素等项目。

- ▲8.线上免疫分析系统可同时开展的产前筛查血清学检测项目包括但不限于：甲胎蛋白（AFP）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、游离雌三醇（uE3）、妊娠相关血浆蛋白A（PAPP-A）和抑制素A（Inhibin A）。配备产前筛查风险评估软件，为临床提供检测报告。（需提供有效试剂项目及产前筛查软件注册证）

- 9.线上免疫分析系统可同时开展的急诊项目包括但不限于hs-TNI或hs-TNT、CK-MB、MYO、BNP、NT-pro-BNP、PTH、PCT、IL-6、地高辛等。

- 10.线上免疫分析系统可同时开展的肿瘤项目包括但不限于CA724、CA242、CA50、NES、CYFRA21-1、ProGRP、SCC、PGI、PGII、Gastrin17等。

- ▲11.线上免疫分析系统可同时开展贫血项目包括但不限于铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体等。

- ▲12.线上免疫分析仪支持在轨吸样模式（即单管吸样）。

- 13.线上免疫分析仪可同时兼容原厂免疫试剂及第三方品牌免疫试剂。

| 参考配置清单（包含但不限于） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 |
| 输入模块 | 套 | 1 |
| 离心模块 | 台 | 1 |
| 去盖模块 | 套 | 1 |
| 输出模块 | 套 | 1 |
| 轨道系统 | 套 | 1 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 样本分析系统接口 | 套 | 1 |
| 服务器 | 套 | 1 |
| 数据管理软件 | 套 | 1 |
| 说明书保修卡合格证等相关证件 | 套 | 1 |

- （打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

- 2.商务要求：

（一）供货方案及安装调试、培训方案。

合同签订生效后30个日历天内，完成到货、安装、调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校准等符合国家标准、行业标准等质量管理规定要求，保障响应产品的质量。供应商须提供所投产品完整的配置清单。培训要求：中标人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。

（二）验收要求。

1.验收时间：设备安装调试完毕并试用一个月后进行，中标人应提交相应的验收资料协助采购人进行验收。

2.验收方法：由采购人使用部门人员、医疗器械工程师及中标人相关人员共同对设备产品质量和技术指标进行检验。

3.验收标准：

（1）中标人提供的设备必须是全新的，出厂日期不超过半年，且交付时原厂包装完好，无任何质量缺陷；设备中所装的软件必须是最新的版本。

（2）中标人随设备提供设备的中文说明书、中文使用手册。

（3）安装调试完毕后，所有设备必须能正常运行并满足采购人购买时所声明的使用需求。

（三）售后服务方案。

1.整机（含所有零配件）原厂保修期至少三年（在保修期内维修时提供的设备零配件须为原厂生产的合格产品），人为因素除外。乙方需提供设备生产商或国内总代理上述保修方案的服务书。

- 2.（1）保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或未如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期（即停机1天，延长保修期7天），30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）。（2）保修期内至少每季度1次按生产商保养标准做1次保养（该费用已包含在本合同总价中），并出具报告交采购人设备科留存。供应商未履行前述维修和保养服务的，采购人有权不支付尾款，尾款金额不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求供应商承担继续赔偿责任。

- 三、其他要求

（一）设备货款分两期支付。安装调试完毕、验收合格并入库后的三个月内，支付合同总金额的90%；合同签订生效十八个月后，确认无其他扣款事项后30个工作日内，支付余下款项（合同总金额的10%）。

（二）如报价产品在使用过程中如需消耗耗材或试剂，必须在标书内列明并报价格、药品和医用耗材招采管理系统（广东省）耗材编号（药交耗材ID）。报价单中未明确的专机专用耗材（配套耗材、非械耗材），默认为免费提供配套使用。

（三）本项目所述产品及技术要求，应视为保证项目投入运行所需的最低要求，并无指定。供应商可选用技术参数相当或更优的产品进行响应，也可以对产品配套的细节部分加以明确和优化。

（四）响应报价应为交付采购人使用前（包括伴随服务）的总价格。应包括设备费、备品备件费、各种税费、相关费用（运输、包装、安装调试费、装卸费、保险费）以及伴随服务费（验收、首次计量校准、培训、维修等的售后服务）等一切费用。

（五）供应商（或厂家）需承诺免费承担与临床信息系统接口费用。

（六）供应商应保证所有响应产品是按照采购人提供的要求进行供货，如出现使用、包装等方面的问题，供应商须无条件给予退换。

- （七）不合格的货物将被无条件退货，由此而产生的费用将由中标供应商负责；由于提供不符合质量要求的货物而使台山市妇幼保健院增加的成本将由中标供应商补偿。

台山市妇幼保健院

2026年6月26日