高档全数字化彩色多普勒超声诊断仪

市场调研参数

一、项目概述

采购1套高端旗舰级全数字化全身应用型彩超，用于常规及疑难病例临床诊断、多学科联合诊疗。设备须为在售高端旗舰机型（2020年后上市），全数字波束架构，拒绝中端机型，原厂可持续迭代升级。

二、标配探头配置（最低刚需）

全部为高端机型原厂单晶探头，禁止中端探头替代，可提供升级方案。标配4支：

- 单晶宽频凸阵探头×1

- 单晶宽频线阵探头×1

- 单晶相控阵心脏探头×1

- 超高频线阵探头×1

三、核心硬件硬性参数

- 成像平台：高端全数字并行波束形成平台，动态范围≥160dB，全程动态聚焦，自带降噪、空间复合成像。

- 主显示器：≥23英寸医用高清屏，1080P，防眩光、广视角、自动亮度调节。

- 操作终端：≥13英寸悬浮触控屏，六向可调，触控+轨迹球双操作。

- 台车配置：电动升降、360°旋转、整体平移、中控刹车，自带耦合剂恒温加热。

- 存储能力：≥512GB SSD固态，支持原始图像无损存储、外接扩容。

- 探头接口：≥4路全激活通用接口，多探头同时挂载、即插即用。

- 运行能力：宽电压供电，高端低噪散热，支持7×24h不间断扫查。

- 合规资质：整机、探头具备NMPA三类证，符合GB9706、YY/T0767医用标准，可提供原厂授权。

四、基础成像核心功能

1. 二维&M型成像

支持双幅对比、空间复合、组织谐波、全景超宽景成像、全屏放大；支持解剖M型（≥2取样线）、彩色M型、组织多普勒M型。

2. 多普勒血流性能

集成CDFI、CPI、DPI、超微细血流成像；具备PW、HPRF、CW全频谱模式。核心指标：PW低速≤0.25cm/s，CW高速≥20m/s；取样容积0.5–20mm可调，支持自动频谱测量。

3. 图像回放

三画面同步显示，动态回放时长≥48秒，原始影像支持离线调参。

五、高端旗舰专项必备功能

- 超微细血流成像：全覆盖腹部、浅表、甲状腺、肌骨微小血流检测。

- 全域实时剪切波定量弹性：所有标配探头通用，可输出量化弹性模量值。

- 多场景超声造影定量：低机械指数成像，适配多部位检查，自带造影分析工具。血管IMT自动测量：一键识别血管壁，自动测算内中膜厚度。

- 智能定量模块：标配前列腺、腹部脏器智能评估测算功能。

- 心血管全套定量：组织多普勒分析、心肌应变、斑点追踪、自动EF值测算。

- 可选配：实时三维/四维容积成像、胎儿智能采集测算。

六、智能后处理与报告系统

- 一键能图像自适应优化，自动调节各项成像参数。

- 原始数据完整留存，支持离线造影、弹性、心肌定量分析。

- 全品类自动测量工具，覆盖常规、心功能、胎儿、血管等指标。

- 自定义报告模板，图文一键导出，兼容DICOM3.0，可对接院内PACS/HIS/LIS。

七、接口及标准配套

- 接口：网口、HDMI、多组USB、内置无线WIFI，支持数据双向互通。

- 标配配件：超声打印机、脚踏开关、恒温加热器、全套穿刺套件、探头收纳消毒。配件、备用线缆、原厂中文培训资料。