8通道乳腺MRI线圈技术参数

- 一、项目基础信息

- 设备全称：8通道开放式乳腺线圈（含MRI自适应线圈控制系统软件）

- 适配主机：GE 1.5T磁共振系统

- 采购数量：1套

- 线圈类型：开放式相控阵接收线圈

- 二、设备功能及成像适用要求

- 成像适用：适配女性乳腺临床高分辨率磁共振专项成像，支持人体单侧、双侧乳腺一次性同步成像。

- 结构设计：全域开放式结构设计，兼容乳腺术中穿刺活检操作。

- 扫描配套：具备成熟乳腺增强扫描解决方案，可稳定完成乳腺增强磁共振扫描，需提供对应能力佐证材料。

- 三、基础硬件技术参数

- 接收通道数量：≥8通道

- 对接方式：核磁主机接口即插即用，无需改装主机

- 成像FOV：H/F≥170mm、R/L≥400mm、A/P≥175mm

- 并行加速因子：RL≥2、HF≥2、AP≥2

- 四、硬性合规资料要求

- 生物兼容性检测报告：提供设备人体接触软垫、接触面专用油漆全项生物相容性检测报告，包含细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激三项检测合格认证。

- 电气安全检测报告：提供同品类合规线圈第三方电气安全检测合格报告。

- 电磁辐射安全检测报告：提供同品类合规线圈第三方电磁辐射安全检测合格报告。

- 五、配套及售后基础要求

- 标配MRI自适应线圈控制系统软件，可联动GE1.5T主机完成成像参数自适应调控。

- 产品适配院内现有核磁端口，厂家免费上门安装调试、院内操作人员免费培训，提供标准质保服务。