8通道腕关节手MRI线圈技术参数

## 一、项目基础信息

- 设备全称：8通道毯式腕关节手线圈（含MRI自适应线圈控制系统软件）

- 适配核磁主机：GE 1.5T磁共振系统

- 采购数量：1套

- 线圈品类：无连接器式相控阵接收线圈

- 对接方式：主机端口即插即用，无需改造设备接口

## 二、成像适用范围

- 适配检查部位：人体双侧全手、指尖、手掌、腕关节、指关节全域高分辨率磁共振成像。

- 临床适配：可满足类风湿关节病症、各类腕手部关节病变专项临床检查诊断。

- 成像优势：可实现单侧/双侧手部腕关节一体化一次性成像，成像画质高清。

## 三、核心技术性能参数

- 接收通道数量：有效接收单元通道≥8通道。

- 成像FOV：F/H≥240mm、L/R≥130mm、A/P≥60mm。

- 并行加速性能：RL≥2、HF≥2、AP≥2

## 四、调研必核验资质文件

- 生物兼容性检测报告：提供线圈人体接触软垫成品生物相容性检测报告，包含细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激三项全项合格检测

- 电气安全检测报告：提供同型号同品类核磁线圈第三方电气安全合格检测报告

- 电磁辐射安全检测报告：提供同型号同品类核磁线圈第三方电磁辐射安全合格检测报告

## 五、配套及基础服务要求

- 标配MRI自适应线圈控制系统软件，可适配GE1.5T主机联动调试、自适应优化成像参数。

- 产品适配院内现有核磁主机端口，厂家提供免费上门安装调试、科室操作人员免费实操培训，提供正规质保服务。