采购需求
一、设备名称、数量
	序号
	采购设备名
	数量
	预算（单位：万元）
	是否进口

	ID:67094
	血红蛋白测试系统
	1套
	29
	否

	
	年配套试剂
	10000人份/年
	试剂供货期限2年
	否


二、基本技术参数或要求
（1）血红蛋白测试系统（电泳仪）
★1.符合国家相关规范和标准，在医疗机构中使用，用于人体样本中成分的分离，与配套试剂使用，实现地中海贫血筛查等。
▲2.方法学：毛细管高压液相电泳法。
▲3.检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白、血清蛋白。
▲4.检测速度：血清蛋白电泳≥40测试/小时。
▲5.检测通道：8条并行毛细管通道同时运行。
▲6.一次可放入≥6个样品架，可连续加载试管架。
▲7.样本类型：血清、全血、脐带血等。
▲8.取样方式：原试管连续进样，机内吸样稀释、电泳全自动完成。
▲9.软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统。
    10.毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁；
    11.全自动化：具有穿帽检测功能、不需要开盖检测，最大程度避免生物危害；具有仪器内部总自动上下颠倒混均功能，保证样品混均彻底，结果准确。
    12.具有电泳控温系统，能温度自动控制，精确控温。
    13.控制单元：自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗等功能。
    14.内部冷藏：仪器内部自带试剂冷藏功能。
    15.光学部分：LED紫外光415纳米扫描，为血红蛋白、糖化血红蛋白等特征吸收峰，排除其他蛋白干扰。
    16.样本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别。
    17、质控系统：具有正常质控品，可使用L-J 质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。
	参考配置清单(包含但不限于）

	主机
	1
	台

	操作系统
	1
	套

	操作手册
	1
	套

	样品试管架
	
	个

	质控试管架
	
	个

	电源线
	1
	条

	稀释杯
	
	

	产品说明书、合格证、保修卡
	1
	套


（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）
2.商务要求：
（一）供货方案及安装调试、培训方案。
合同签订生效后30个日历天内，完成到货、安装、调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校准等符合国家标准、行业标准等质量管理规定要求，保障响应产品的质量。供应商须提供所投产品完整的配置清单。培训要求：中标人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。
（二）验收要求。
1.验收时间：设备安装调试完毕并试用一个月后进行，中标人应提交相应的验收资料协助采购人进行验收。
2.验收方法：由采购人使用部门人员、医疗器械工程师及中标人相关人员共同对设备产品质量和技术指标进行检验。
3.验收标准：
（1）中标人提供的设备必须是全新的，出厂日期不超过半年，且交付时原厂包装完好，无任何质量缺陷；设备中所装的软件必须是最新的版本。
（2）中标人随设备提供设备的中文说明书、中文使用手册。
（3）安装调试完毕后，所有设备必须能正常运行并满足采购人购买时所声明的使用需求。
（三）售后服务方案。
1.整机（含所有零配件）原厂保修期至少三年（在保修期内维修时提供的设备零配件须为原厂生产的合格产品），人为因素除外。乙方需提供设备生产商或国内总代理上述保修方案的服务书。
2.（1）保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或未如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期（即停机1天，延长保修期7天），30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）。（2）保修期内至少每季度1次按生产商保养标准做1次保养（该费用已包含在本合同总价中），并出具报告交采购人设备科留存。供应商未履行前述维修和保养服务的，采购人有权不支付尾款，尾款金额不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求供应商承担继续赔偿责任。
三、其他要求
（一）设备货款分两期支付。安装调试完毕、验收合格并入库后的三个月内，支付合同总金额的90%；合同签订生效十八个月后，确认无其他扣款事项后30个工作日内，支付余下款项（合同总金额的10%）。
（二）如报价产品在使用过程中如需消耗耗材或试剂，必须在标书内列明并报价格、药品和医用耗材招采管理系统（广东省）耗材编号（药交耗材ID）。报价单中未明确的专机专用耗材（配套耗材、非械耗材），默认为免费提供配套使用。
（三）本项目所述产品及技术要求，应视为保证项目投入运行所需的最低要求，并无指定。供应商可选用技术参数相当或更优的产品进行响应，也可以对产品配套的细节部分加以明确和优化。
（四）响应报价应为交付采购人使用前（包括伴随服务）的总价格。应包括设备费、备品备件费、各种税费、相关费用（运输、包装、安装调试费、装卸费、保险费）以及伴随服务费（验收、首次计量校准、培训、维修等的售后服务）等一切费用。
（五）供应商（或厂家）需承诺免费承担与临床信息系统接口费用。（提供承诺函）
（六）供应商应保证所有响应产品是按照采购人提供的要求进行供货，如出现使用、包装等方面的问题，供应商须无条件给予退换。
（七）不合格的货物将被无条件退货，由此而产生的费用将由中标供应商负责；由于提供不符合质量要求的货物而使台山市妇幼保健院增加的成本将由中标供应商补偿。
台山市妇幼保健院
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