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一、★重要参数要求
	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	设备类型
	双通道微量注射泵，两通道集成于同一主机（一体机），无需外接辅助部件；两通道可独立运行、独立设定参数、独立启停，互不干扰。

	2
	定量注射性能
	具备定量输注及快速推注（BOLUS）功能：可设定预置药量，输注到量自动停止并提示；快速推注速率可调，支持手动及自动定量快推。


二、一般技术参数
	序号
	参数项目
	技术要求

	1
	执行标准
	符合 GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021、YY 9706.102-2021、YY 9706.108-2021 等现行有效标准，产品须具有有效的医疗器械注册证

	2
	注射器适配
	兼容 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL 常用规格医用注射器，具备注射器规格自动识别功能

	3
	流速范围
	0.1～1500mL/h（50mL注射器），设定步进 0.1mL/h，连续可调

	4
	流速精度
	流速误差≤±2%

	5
	预置量
	预置量设定范围 0.1～9999.9mL，分辨率 0.1mL

	6
	阻塞报警
	阻塞报警压力高、中、低三档可调

	7
	报警功能
	具备阻塞、注射完毕、注射器脱落、限制量到、电量不足、操作遗忘、交流掉电等声光报警功能

	8
	KVO 功能
	具备保持静脉畅通（KVO）功能，0.1～5mL/h 可调

	9
	工作模式
	具备速度、时间、体重、间歇（间断给药）等不少于 4 种输注模式

	10
	显示界面
	≥3.5 英寸彩色显示屏，全中文操作界面，双通道信息同屏显示，支持锁屏

	11
	电源
	交流电源与内置充电锂电池双供电，断电后电池续航≥6 小时（@5mL/h），具备电量不足报警

	12
	防护等级
	≥IP23

	13
	数据记录
	可存储不少于 500 条历史输注记录

	14
	数据接口
	具备 RS232/网络等数据接口，可对接医院信息系统（宜支持）


三、商务要求
1．质保期：整机免费保修≥3年；
2．售后服务：报修响应时间≤2小时，48小时内到达现场；
3．供货期：合同签订后30日内完成供货、安装及调试；
4．培训：中标人须免费提供设备操作及日常维护培训；
5．配件供应：质保期内免费更换，质保期满后长期保障供应。
四、验收要求
1．到货验收：设备外包装完好，随机资料（使用说明书、合格证、保修卡等）齐全；
2．参数验收：按本采购参数逐项核验，重点核验注册证管理类别、使用期限及输注/输血/营养功能；
3．安装验收：安装调试合格后组织验收，验收合格后进入质保期。
五、其他要求
1．带"★"条款为核心条款，不允许负偏离；
2．投标人须提供医疗器械注册证、产品技术参数表、产品彩页及售后服务承诺书等资料；
3．本参数未尽事宜，按国家相关法律法规及院内采购管理制度执行。
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