输液泵（三类）技术参数

一、项目概况

1．项目名称：输液泵（三类）采购项目。

2．采购数量：6台。

3．用途：用于院内临床静脉输液、输血及肠内营养液输注治疗。

二、技术参数要求

1．医疗器械注册证（★核心条款）

投标产品须为依法注册的Ⅲ类医疗器械，具备国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证（产品名称含"输液泵"）；投标时须提供有效注册证复印件并加盖投标人公章。

2．使用年限

产品使用期限（设计使用年限）≥10年；投标时须提供注册证附件（产品技术要求）中载明的使用期限，或由生产厂家出具的书面承诺文件。

3．药物输注要求

可用于静脉药液精确输注，支持镇痛药、化疗药物、胰岛素等高危药物的输注（输注药物范围须符合注册证适用范围）。

4．输血功能

支持血液（输血）输注功能。

5．肠内营养液输液功能

具备或可通过软硬件升级实现肠内营养液输液功能。

6．输注性能（通用要求）

（1）流速范围：≥1～1200 mL/h，连续可调；

（2）流速精度：误差≤±5%；

（3）具备KVO（保持静脉畅通）功能；

（4）具备气泡、阻塞、开门、输液完成、电池欠压等声光报警功能。

7．电源

支持交流电（100～240V，50/60Hz）及内置电池供电，内置电池可维持连续运行≥2小时。

8．操作与显示

中文操作界面，具备彩色显示屏，操作简便、便于临床使用。

三、商务要求

1．质保期：整机免费保修≥3年；

2．售后服务：报修响应时间≤2小时，48小时内到达现场；

3．供货期：合同签订后30日内完成供货、安装及调试；

4．培训：中标人须免费提供设备操作及日常维护培训；

5．配件供应：质保期内免费更换，质保期满后长期保障供应。

四、验收要求

1．到货验收：设备外包装完好，随机资料（使用说明书、合格证、保修卡等）齐全；

2．参数验收：按本采购参数逐项核验，重点核验注册证管理类别、使用期限及输注/输血/营养功能；

3．安装验收：安装调试合格后组织验收，验收合格后进入质保期。

五、其他要求

1．带"★"条款为核心条款，不允许负偏离；

2．投标人须提供医疗器械注册证、产品技术参数表、产品彩页及售后服务承诺书等资料；

3．本参数未尽事宜，按国家相关法律法规及院内采购管理制度执行。